## Лист1
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Холодильник фармацевтический | Холодильник - Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов. Высота не менее 1500 | шт | 6 | 580000 | 3480000 | 2020-03-03 | По заявке заказчика
2 | Отоскоп | Освещение с ксенон-галогеновой технологией XHL. Яркий cвет без теней и рефлексов. Стекло обзорного окна большого диаметра с поверхностью, устойчивой к повреждениям, и трехкратным увеличением. Большое, четкое и неискаженное изображение. Герметичное крепление обзорного окна. Достоверный тест подвижности барабанной перепонки. Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно при применении, не теряется при использовании. Инсуффляционный порт. Для проведения пневматического теста. Матовая хромированная цельнометаллическая конструкция прочна и проста для очистки. | шт | 2 | 96500 | 193000 | 2020-03-03 | По заявке заказчика
3 | Спирограф | Цветной TFT дисплей размером не менее 116х88 мм, разрешением 640х480 точек Ширина термобумаги -110 мм, тип бумаги: рулон или z-fold, Датчик потока Питание от сети напряжением 220 В, 50 Гц и встроенной аккумуляторной батареи.расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON; оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее; печать протокола обследования на встроенном термопринтере; возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер; проведение постмедикаментозных проб; возможность работы от встроенного аккумулятора; хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти; возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях | шт | 1 | 970000 | 970000 | 2020-03-03 | По заявке заказчика
4 | Гематологический анализатор 5 классов | 1.1 Тип анализатора Автоматический гематологический анализатор с дифференциацией лейкоцитов на 5субпопуляций;1.2 Определяемые параметры не менее 23 измеряемых и расчетных параметров: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT.; 1.3 Количество гистограмм Не менее 3; 1.4 Количество диаграммы рассеяния Не менее 3 (4-х дифференциальная диаграмма рассеяния, 2-е диаграммы рассеяния для эозинофилов); 1.5 Объем пробы в режимах цельной и капилярной крови не более 20 мкл; 1.6 Минимальный объем крови Не более 15 мкл; 1.7 Производительность Не менее 40 образцов/час; 1.8 Методы измерения Импендансный метод, поточная цитометрия с использованием лазерного рассеивания, химического окрашивания Безцианидный метод определения гемоглобина; 1.9 Независимый канал для подсчета базофилов Наличие; 1.10 Режимы работы Подсчет клеток, подсчет клеток с дифференциацией лейкоцитов; 1.11 Пробоотборник промывка пробоотборника выполняется автоматически после нажатия клавиши «Старт»; 1.12 Использование капиллярной крови В режиме с предварительно разведенной пробой; 1.13 Дозирование дилюента для предварительного разведения капиллярной крови Наличие; 1.14 Обработка иглы пробоотборника Автоматическая; 1.15 Промывка апертур Программируемая автоматическая; 1.16 Прожиг апертур Программируемый автоматический; 1.17 Материал апертур Рубин; 1.18 Контроль измерения Наличие аппаратного контроля процесса измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха; 1.19 Идентификация образца Буквенно-цифровая идентификация по: - имени пациента - номеру пробы; 1.20 Тип используемых пробирок Открытые пробирки; 1.21 Возможность наличие использования первичных и вторичных пробирок; 1.22 Калибровка Калибровка в автоматическом (3-5 измерений) или ручном режиме; 1.23 Память не менее чем на 20 000 пациентов с гистограммами, не менее 60 файлов результатов контроля качества; 1.24 Сканер штрих-кода Наличие; 1.25 Интерфейс Возможность автоматической передачи результатов в LIS (стандарт RS232, протокол HL7) с передачей графической информации; 1.26 Меню Русифицированное меню; 1.27 Подключение с ПК Дружественный программный интерфейс, операционная система Windows; 1.28 Управление анализатором при помощи встроенного сенсорного экрана наличие; 1.29 Управление Внешний компьютер, опция Дисплей Сенсорный TFT-экран с диагональю 10,4 дюйма; 1.30 Программа помощи Программа встроенной помощи по работе в любом экране меню, непрерывная контекстная подсказка по работе с текущим экраном; 1.31 Линейность: · WBC (109/л) · RBC (1012/л) · HGB(g/L) · PLT (109/л) · не менее 0-100 · не менее 0-8 · не менее 0-250 не менее 0-1000; 1.32 Воспроизводимость · WBC · RBC · HGB · PLT · менее 2.0 % · менее 1.5 % · менее 1.5 % менее 4.0 %; 1.33 Перекрестное загрязнение · WBC · RBC · HGB · PLT · менее 0.5 % · менее 0.5 % · менее 0.6 % менее 1 %; 1.34 Наличие алгоритмов контроля качества исследований Система ежедневного контроля качества с графическим и табличным представлением результатов. L-J Анализ, Анализ, -R Анализ, X-B Анализ; 1.35 Количество подключаемых реагентов, необходимых для работы анализатора, не более 3; 1.36 Количество подключаемых реагентов, расположенных вне анализатора, не более 1; 1.37 Общее количество видов реагентов, применяемых для работы анализаторов, 4 не более; 1.38 Возможность настройки формы отчета Наличие; 1.39 Вывод результатов на экран Численные результаты и гистограммы на одном экране одновременно; 1.40 Ввод данных о пациенте Возможность ввода возраста, пола и др. демографических и специфичных данных по каждому пациенту; 1.41 Дозирование реагентов Автоматическое; 1.42 Внешняя клавиатура Возможность подключения внешней клавиатуры; 1.43 Контроль работы прибора Встроенная система непрерывного контроля состояния прибора; 1.44 Встроенная память прибора на ошибки Хранение всех ошибок в памяти прибора с указанием времени и даты; 1.45 Сигналы тревог Информационная и звуковая сигнализация при сбоях; 1.46 Флаги Флаги неисправности системы, Флаги ошибок в идентификации пациента Флаги патологий (WBC, RBC, PLT), по результатам, по гистограммам; 1.47 Внешний принтер Возможность подключения внешнего принтера; 1.48 Питание 100-240 В, 50/60 Гц; 1.49 Размещение анализатора в лаборатории Прибор настольный; 1.50 Размеры анализатора, не более высота – 410 мм ширина – 400 мм глубина - 320 мм; 1.51 Вес анализатора Не более 24 кг; 1.52 Цветной сенсорный экран, диагональ, см Не менее 26; 1.53 Количество USB портов для подключения дополнительных устройств не менее 4; 1.54 Корпус прибора Корпус из металла, экранирующего от помех; 1.55 Сканер штрих кодов наличие. | шт | 1 | 4500000 | 4500000 | 2020-03-03 | По заявке заказчика
5 | Психрометрический гигрометр | Психрометрический гигрометр. Влажность: 20 - 90%. Температура: 15 - 40°С., предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении. Диапазон измерения относительной влажности мин., 20...90 20...90; Температурный диапазон измерения влажности, °С 5...25 20...40; Диапазон измерения температуры, °С 0...25 15...40 Цена деления шкалы, °С 0.2 0.2; Габаритные размеры, мм 325х120х50 325х120х50. | шт | 20 | 4900 | 98000 | 2020-03-03 | По заявке заказчика
6 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 исп.6(с поверкой) | Данный термометр относятся к разряду ТЕХНИЧЕСКИХ специализированных термометров с поверкой, т.е. комплектуется паспортом. Область применения данных термометров определяются названием. Размещаются на видимой части холодильных камер, рефрежираторов, морозильных установок и т.п. | шт | 30 | 2300 | 69000 | 2020-03-03 | По заявке заказчика