## Лист1
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Система для хемилюминесцентного иммуного анализа | Система для хемилюминесцентного иммуного анализа, 24-позиции для реагентов, 60-позиции для образцов 2*88 кювет на борту, STAT -режим: | шт | 1 | 5500000 | 5500000 | 12 Декабрь | 7 семь календарных дней со дня подписания договора
Наименование оборудования, его назначение и цели использования
Описание оборудования
Производительность анализатора до 120 тестов / час.
Анализатор использует вихревое бесконтактное смешивание.
4-этапное магнитное разделение при точно контролируемой температуре
Операционная система Windows 10.
Система проведения реакции и измерения
Режим детекции - счет фотонов
Детектор сигналов - фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)
Калибровка ФЭУ - эталонный светодиодный модуль
Устройство карусельного типа для проведения реакций на 75 мест
Блок смешивания - автоматизированное смешивание на вортексе
Температура 37±0,3 °C, колебания: ±0,2 °C
Реагенты:
Барабан реагентов имеет не менее 23-25 позиций с температурой охлаждения 2 ~ 8 ° C.
Сканирование реактивов с применением встроенного/внешнего сканера штрих-кода
Анализатор может загружать 2 набора субстрата. Возможна непрерывная загрузка во время проведения анализа. Постоянное подогревание
Реактивы остаются в аппарате стабильным до 56 дней
Размер упаковки с реактивами на 50 тестов или 100 тестов
Анализатор использует готовый промывочный буфер без ручного или бортового разбавления.
В реагенте должны использоваться парамагенетические частицы, диаметр которых соответствует уровню в микрометрах.
Анализатор использует мастер-кривую, которая может использовать не более 3 калибраторов для калибровки.
Калибратор и контроль готовы к использованию, без ручного разведения и восстановления лиофилизата.
Производитель может обеспечить оригинальную марку мультиконтроля, как минимум 2 уровня.
Обработка образцов
Возможность загрузки 6 стоек по 10 ячеек для образцов, по 3 светодиода индикации состояния для каждого канала.
Загрузка и выгрузка штативов с образцами осуществляется без прерывания анализа
Унифицированные штативы для образцов со съемным адаптером
Статус штатива в реальном времени отображается на дорожке цифровых индикаторов
Сканирование штрих-кода пробирки с применением встроенного сканера штрих-кода
Объем отбираемого образца 10~200 мкл, с шагом 1 мкл
Автоматическое разведение образца 1:2~1:80
Возможно приоритетное ускорение теста STAT
Кюветы:
Кюветы одноразовые пластиковые
Анализатор должен загрузить 2 кюветные коробки по 88 кювет в каждой.
Доступ для загрузки кювет в любое время без паузы или остановки процесса
мешок для отходов не менее на 200 кювет
Индикация статуса кювет и мешка для отходов в режиме реального времени
Зонд для образцов и реактивов
Программируемое определение уровня жидкости
Система обнаружение сгустков
защита от столкновения в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Эффективная промывка зонда изнутри и снаружи промывочным буфером под высоким давлением
Взятие образца из закрытой пробирки (автоматический режим подачи пробирки)
Программируемая улучшенная промывка зонда с моющим средством
Подключение анализатора к лабораторной информационной системе
Сканер штрихкодов пробирок встроенный
Сканер штрихкодов пробирок внешний
Сканер штрихкодов реагентов встроенный, обязательно
Типы биологических жидкостей, которые могут исследоваться на анализаторе (сыворатка, плазма)
Максимальное количество образцов, единовременно загружаемых на борт анализатора не менее 60.
Использование первичных пробирок
Использование вторичных пробирок
Архивирование полученных результатов
Оповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце
Наличие функции выполнения срочных исследований
Управление анализатором с внешнего компьютера
Запуск программного обеспечения анализатора с внешнего компьютера в операционной системе Windows 10.
Наличие системы детекции сгустков и пузырьков воздуха в пробе
Наличие системы автоматического контроля работоспособности анализатора
Звуковая сигнализация при сбоях работы анализатора
Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок
Сохранение информации об ошибках работы и неисправностях в памяти с указанием времени и даты. Обязательно
Наличие индикации уровня реагентов
Наличие индикации уровня отходдов
Программное обеспечение
Вес анализатора не более - 200-300 кг
Требования к времени наработки оборудования на момент закупки:
выпуск анализатора не ранее 2019 года.
Требования к поставщику оборудования и его ответственности:
Поставщик должен иметь установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан документы.
Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования с оборудованием и информационными системами, используемыми Заказчиком:
Оборудование должно подключаться к лабораторной информационной системе по протоколу
Наличие сетевого порта LAN для подключения к ЛИС
Требования к размерам оборудования: не более 1300-1500 мм*600-800 мм*500-600 мм (Ш*Г*В)
Регистрационное удостоверение РК - обязательно
Требования к передаче Заказчику с оборудованием технической, согласованной разрешительной и иной документации
Руководство по эксплуатациина государственном или русском языке. Обязательно
Требования к подготовке и инструктажу медицинского и технического персонала Заказчика
Инструктаж персонала конечного пользователя по работе на анализаторе с выдачей соответствующих документов